附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | | | | |  |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 1、外形尺寸：因安装场地条件限制，要求长度≤800mm、宽度≤640mm，有效容积：≥80L（提供计算方法）；  2、超声波功率≥2000W，超声频率：40KHz；  3、槽体材质：304不锈钢,底部整个槽体工艺要求采用镜面板；  4、控制方式：微电脑控制、液晶显示过程参数、参数可自行设定；  5、界面显示要求采用中文显示过程参数；  6、自动进水到预定水位，清洗效果好，且对器械表面无损伤；  7、安全要求：槽体带有溢水口，当水位开关失效时，可防止水溢出；  8、操作台面高度≤830mm；  9、企业质量控制：通过ISO9001和ISO13485质量体系认证（须提供证件）。  10、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。  （5）有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。 |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年 月 日