**附件2：**

**高流量呼吸湿化治疗仪参数及配置要求响应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及配置要求 | 响应 | 备注 |
| 1、温度设置范围31℃-37℃，七档可调； |  |  |
| 2、有空氧混合功能，氧浓度控制范围：21%～100%，调节精度≤1%； |  |  |
| 3、自动氧浓度控制系统，无需手动调节，可随流量变化自动调节氧浓度； |  |  |
| 4、内置氧浓度实时监测系统，可显示监测值（非设定值），且无需加载洋电池等耗材； |  |  |
| 5、内置动力控制系统，自动控制流速，流量调节范围：2L～70L； |  |  |
| 6、趋势回顾功能，可回顾1天、3天以及7天的历史治疗波形图，包括温湿度、氧浓度和流量波形等； |  |  |
| 7、具备低流量模式，且在低流量模式下具备温度保护和流量保护功能； |  |  |
| 8、患者气流不经过机器内部，防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒； |  |  |
| 9、自动变频温控管路，具备温度和流量监测功能，可根据环境温度变化自动调节管路加温温度 ； |  |  |
| 10、显示屏≥4.3英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量等治疗参数； |  |  |
| 11、有自动加水功能，可自动保证水盒内水位； |  |  |
| 12、有机器保养自动提醒功能； |  |  |
| 13、可预设单次治疗时间，到时自动提醒； |  |  |
| 14、提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口、面罩、儿童鼻塞（大中小号）等多种患者连接界面； |  |  |
| 15、提供一体式移动台车和吊臂； |  |  |
| 16、采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵； |  |  |
| 17、报警提示功能：有管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预设值提示、流量未达预设置提示、达到预设时间提示等。 |  |  |
| 18、售后服务  （1）免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。  （2）提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。  （3）质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。  （4）当设备发生故障，7日内无法修复，须提供备用机服务。  （5）有成渝两地售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养2-4次。 |  |  |

投标单位（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

年 月 日