附件3：       壁挂式空气消毒机技术参数和配置要求

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空气消毒机 |  |
| 设备数量 | 16台 |  |
| 用途 | 用于对空气进行消毒 |  |
| 技术参数 | 一、功能 1、主机壳体材质表面平整无凹凸状，易清洁（提供产品宣传彩页）； 2、可程序控制消毒，中文显示； 3、紫外线灯管、电机、负离子等故障自动检测，并有故障提示； 4、具备整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 5、具备主管失效备管自动启动工作功能； 6、具备自动程控、遥控、触感式手控等多种方式消毒； 7、风速高、中、低可选，采用下进上出风结构，风叶采用金属材质，避免凉风直吹病员；（提供产品宣传彩页） 8、有活性炭网、光触媒网等辅助消毒。 二、规格及对应技术参数 （一）80m3 （10台） 1、壁挂式（须提供专利证书或专利权人授权使用证书），适用体积：80m3 ； 2、循环消毒风量：≥800m3/h（提供检测报告）； 3、紫外线辐照强度：≥7.18×103μW/cm2（提供开机120min灯管中心位置上方垂直距离15cm处检测报告）； 4、消毒功率：410W±4W（提供检测报告）； 5、紫外线管寿命：≥5000h； 6、紫外线泄漏量：≤5μW/cm2； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.016mg/m3（提供开机120min检测报告）； 8、负离子发生量：≥6×106个/cm3 9、噪音：≤55dB(A) ； 10、紫外线灯管数量：≥7支（交货时须验收）； 11、消毒机开机120min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.98%（提供120min检测报告）； 12、消毒机开机120min自然菌消亡率：≥98%（提供120min检测报告）； 13、消毒后空气中细菌总数：≤37cfu/m3（提供120min检测报告）； （二）100m3 （1台） 1、壁挂式（须提供专利证书或专利权人授权使用证书），适用体积：100m3； 2、循环消毒风量：≥1000m3/h（提供检测报告）； 3、紫外线辐照强度：≥7.75×103μW/cm2（提供开机120min灯管中心位置上方垂直距离15cm处检测报告）； 4、消毒功率：430W±4W（提供检测报告） 5、紫外线管寿命：≥5000h； 6、紫外线泄漏量：≤5μW/cm2； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.028mg/m3（提供开机120min检测报告）； 8、负离子发生量：≥6×106个/cm3； 9、噪音：≤55dB(A)； 10、紫外线灯管数量：≥8支（交货时须验收）； 11、消毒机开机120min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.98%（提供120min检测报告）； 12、消毒机开机120min自然菌消亡率：≥99.09%（提供120min检测报告）； 13、消毒后空气中细菌总数：≤21cfu/m3（提供120min检测报告）； （三）120m3 （5台） 1、壁挂式（须提供专利证书或专利权人授权使用证书），适用体积：120m3； 2、循环消毒风量：≥1200m3/h（提供检测报告）； 3、紫外线辐照强度：≥7.84×103μW/cm2（提供开机120min灯管中心位置上方垂直距离15cm处检测报告）； 4、消毒功率：470W±4W（提供检测报告） 5、紫外线管寿命：≥5000h； 6、紫外线泄漏量：≤5μW/cm2； 7、消毒时空气中臭氧量：≤0.031mg/m3（提供开机120min检测报告）； 8、负离子发生量：≥6×106个/cm3； 9、噪音：≤55dB(A)； 10、紫外线灯管数量：≥8支（交货时须验收）； 11、消毒机开机120min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.97%（提供120min检测报告）； 12、消毒机开机120min自然菌消亡率：≥99.09%（提供120min检测报告）； 13、消毒后空气中细菌总数：≤23cfu/m3（提供120min检测报告）； |  |
| 售后服务 | 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 5、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。 |  |

移动式空气消毒机技术参数和配置要求

| 项目内容 | 技术参数和配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 空气消毒机 |  |
| 设备数量 | 3台 |  |
| 用途 | 用于对空气进行消毒 |  |
| 技术参数 | 一、功能 1、微电脑程序控制，中文显示（提供产品宣传彩页）； 2、紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测，带故障提示（提供产品宣传彩页）； 3、整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；（提供产品宣传彩页） 4、主管失效备管自动支援功能； 5、自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行； 6、风速高、中、低可选；（提供产品宣传彩页） 7、双通道循环出风；（提供产品宣传彩页） 8、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网等辅助消毒； 9、内置遥控器放置盒，具防丢失功能； 10、外设防滑扶手，推拉移动自如（提供产品宣传彩页）。 二、主要技术参数： 1、适用体积：100m3 ； 2、外形：移动式； 3、循环消毒风量：≥1000m3/h（提供检测报告）； 4、紫外线辐照强度：≥7.29×103μW/cm2（提供开机120min灯管中心位置上方15cm处检测报告）； 5、消毒功率：430W±4W（提供检测报告）； 6、紫外线管寿命：≥5000h； 7、紫外线泄漏量：≤5μW/cm2； 8、消毒时空气中臭氧量：≤0.022mg/m3（提供开机120min检测报告）； 9、负离子发生量：≥6×106个/cm3； 10、噪音：≤55dB(A)； 11、紫外线灯管数量：≥7支（交货时须验收）； 12、消毒机开机120min白色葡萄球菌杀灭率：≥99.97%（提供120min检测报告）； 13、消毒机开机120min自然菌消亡率：≥99.01%（提供120min检测报告）； 14、消毒后空气中细菌总数：≤23cfu/m3（提供120min检测报告）。 |  |
| 售后服务 | 1、免费安装、调试、培训，直至学会操作、使用为止。 2、提供售后服务承诺，注明保修时间、响应时间等。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 4、当设备发生故障，10分钟内响应，24小时内到达现场解决问题。 5、有成、渝或达州售后服务机构及工程师，负责每年定期巡检、保养4次，完成仪器性能验证。 |  |

| 说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。 |  |  |  |  |  |