大竹县人民医院环境卫生学指标

第三方检测服务需求调查表

（需供应商逐页盖章）

一、本项目后期允许联合体参与，同时允许供应商将合同总额不超过30%的服务内容分包给第三方具有资质的监测公司出具有效的监测报告，但供应商对分包服务内容承担连带责任。

二、未来拟采购的服务内容

| 检测范围 |  | 检测数量 | 检测项目 | 检测频次 | 年检测次数 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净手术室 | Ⅰ级洁净手术间 | 1 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、工作区平均风速、换气次数、CO2浓度、细菌浓度 | 1次/年 | 1 |  |
|  | Ⅱ级洁净手术间 | 3 |  |  | 1 |  |
|  | Ⅲ级洁净手术间 | 8 |  |  | 1 |  |
|  | Ⅳ级洁净手术间 | 5 |  |  | 1 |  |
|  | Ⅳ级洁净辅助用房 | 4 |  |  | 1 |  |
| 供应室 | 自来水 | 1 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 纯化水 | 1 | 电导率 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 压力蒸汽灭菌器供给水 | 1 | 蒸发残留（溶解性总固体），氧化硅（SiO2），铁，镉，铅，除铁、镉、铅以外的其他重金属，氯离子（Cl—)，磷酸盐（P2O5），电导率（25℃时），pH，硬度（碱性金属离子的总量） | 1次/年 | 1 |  |
|  | 压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物 | 1 | 氧化硅（SiO2），铁，镉，铅，除铁、镉、铅以外的重金属，氯离子（Cl-)，磷酸盐（P2O5），电导率（25℃时），pH，硬度（碱性金属离子的总量） | 1次/年 | 1 |  |
|  | 中低度危险性物品 | 3 | 菌落总数 | 1次/季度 | 4 |  |
|  | 高度危险性物品 | 2 | 无菌检测 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 传递窗的紫外线灯 | 3 | 辐射照度值 | 1次/年 | 1 |  |
| 血透室 | 血液透析用水 | 2 | 内毒素、细菌总数、化学污染物 | 1次/年 | 1 |  |
| 病理科 | 切片室、取材室 | 各1 | 甲醛 | 1次/年 | 1 |  |
| 感染科 | 负压隔离病房 | 污染区2、潜在污染区1 | 物体表面菌落总数、空气细菌菌落总数、换气次数、人均新风量、温度、相对湿度、噪声、照度 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 传递窗的紫外线灯 | 2 | 辐射照度值 | 1次/年 | 1 |  |
| 检验科 | PCR实验室 | 内走廊1、实验区4、缓冲间4 | 送风量、静压差、空气洁净度、温度、相对湿度、噪声、照度 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 试剂用纯化水 | 1 | 细菌总数、电导率、微粒数、总有机碳 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 生物安全柜 | 8 | 垂直气流平均风速、工作窗口气流流向、工作窗口气流平均风速、工作区洁净度、噪声、照度、高效空气过滤器泄漏检测 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 传递窗的紫外线灯 | 10 | 辐射照度值 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 房间的紫外线灯 | 7 | 辐射照度值 | 1次/年 | 1 |  |
| 内镜中心 | 纯化水 | 1 | 细菌总数、大肠埃希氏菌、总大肠菌群 | 1次/年 | 1 |  |
| 内镜 | 内镜中心的胃镜和肠镜、ICU的纤支镜、呼吸内科的纤支镜、耳鼻喉科的纤维鼻咽镜 | 各1（共5） | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 1次/年 | 1 |  |
| 口腔科 | 纯化水 | 1 | 菌落总数 | 1次/年 |  |  |
| 公共场所 | 门诊大楼1-3楼和外科大楼1-4楼的候诊大厅或候厅室 | 各1（共7） | 照度、湿度、噪声、温度、可吸入颗粒物PM10、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、氨、甲苯、二甲苯、苯、空气细菌总数 | 1次/年 | 1 |  |
| 肿瘤科 | 生物安全柜 | 1 | 垂直气流平均风速、工作窗口气流流向、工作窗口气流平均风速、工作区洁净度、噪声、照度、高效空气过滤器泄漏检测 | 1次/年 | 1 |  |
| 总务科 | 中央空调系统的冷却水 | 1 | 嗜肺军团菌 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 中央空调系统的冷凝水 | 1 | 嗜肺军团菌 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 洗浆房的医用织物 | 3 | 细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 1次/年 | 1 |  |
|  | 污水处理站周界废气 | 4 | 甲烷 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 4 | 臭气浓度 |  | 4 |  |
|  |  | 4 | 氨（氨气） |  | 4 |  |
|  |  | 4 | 氯 |  | 4 |  |
|  |  | 4 | 硫化氢 |  | 4 |  |
|  | 污水 | 1 | 粪大肠菌群 | 1次/月 | 12 |  |
|  |  | 1 | 沙门氏菌 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 志贺氏菌 | 1次/半年 | 2 |  |
|  |  | 1 | 五日生化需氧量 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 动植物油 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 石油类 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 挥发酚 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 总氰化物 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 色度 | 1次/季 | 4 |  |
|  |  | 1 | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 | 4 |  |
|  |  | 1 | 肠道病毒 | 1次/半年 | 2 |  |
| 固定费用（元） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

本项目为交钥匙工程，供应商为实现采购人院区相关科室按规定时间完成相应检测项目，费用包含检测费、报告、运费、人工、税费等一切费用，采购人无须另向乙方支付其他任何费用（采购人要求乙方在合同标的外的检测服务内容除外）。供应商应将提供的检测服务至采购人指定地点，并满足采购人正常使用需求。

三、拟开展项目的技术要求

1、检测及评价标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012、《皮肤消毒剂通用要求》GB27951-2021、《软式内镜清洗消毒技术规范》WS507-2016、《生物安全柜使用和管理规范》SN/T3901-2014、《血液透析及相关治疗用水》YY0572-2015、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012、《医院负压隔离病房环境控制要求》GB/T35428-2017、《临床实验室试剂用纯化水》WS/T574-2018、《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T508-2016、《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》WS310.1-2016、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010、《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、《医疗机构污水排放标准》GB 18466-2005、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015等国家最新标准要求。

2参照《四川省卫生和计划生育监督执法总队关于印发四川省医疗卫生机构医疗废物处置督导工作指引的通知》的要求对采购人院区产生的污水处理站周界的废气进行检测。

3、采样、检测均需符合国家及行业相关标准。

4、供应商须具有二级微生物实验室；所有检测项目需保证从样品采集到实验室分析的有效性，特别是微生物样品保存期限为6小时。

5、供应商应建立有采（取）样、实验室检测、报告出具全流程可追溯查询的管理系统，并对采（取）样、实验室检测、报告出具全流程的合法性负责。

6、供应商用于本项目的实验室应符合RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》中对实验场地的规定。

7、具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有经过环境监测专业技术培训的工作人员。

8、各类污染物采用国家及相关污染物排放标准、现行的环境保护部发布的国家或行业环境监测方法标准和技术规范规定的监测方法开展监测，所使用的仪器设备通过检定或校准，仪器设备操作遵守操作规程，保证监测结果的代表性、准确性和可比性，检测报告真实可靠。

9、监测相关数据记录规范、完整，包括采样记录、样品保存与交接、样品分析记录、监测报告等。

7、供应商须按采购人要求的指标项目及频次开展检测工作，接采购人通知后24小时内应派人员到采购人院区指定地点进行现场取样或检测，供应商每检测一次，向采购人出具检测报告两份。

8、本项目检测对时间的要求不同，供应商应按照院感第三方检测的要求按时完成检测，并及时出具合法有效的检测报告。

9、供应商所提供的服务应等于或优于询价文件对服务技术参数要求，不得出现负偏离。每批检测项目附有相应的检验报告资料。若询价文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及行业最新颁布的要求为准。

10、供应商提供因检测问题产生的二次上门服务。采购人提出需求后，由供应商派人到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供解释和检测服务，供应商在履约过程中，不得引起采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的采购人工作人员投诉的，视为供应商违约。供应商对现场不能提供的服务，要做好解释工作。